## Slide 1
Magnification | Pixels/micron | Pixels/100 nm | Scale bar
1,000X | 10 | - | 5 mm = 50 pixels
1,400X | 14 | - | 5 mm = 71 pixels
2,000X | 20 | - | 5 mm=100 pixels
2,700X | 28 | - | 5 mm=138 pixels
4,000X | 41 | - | 5 mm=205 pixels
5,000X | 52 | - | 2 mm=105 pixels
6,700X | 70 | - | 2 mm=140 pixels
8,000X | 84 | - | 2 mm=170 pixels
10K | 114 | 11 | 1 mm=114 pixels
14K | 154 | 15 | 1 mm=154 pixels
20K | 215 | 22 | 1 mm=215 pixels
27K | 294 | 29 | 0.5 mm = 147 pixels
40K | 450 | 45 | 0.5 mm=225 pixels
50K | 582 | 58 | 200 nm=116 pixels
67K | 750 | 75 | 200 nm=150 pixels
80K | 885 | 89 | 100 nm=89 pixels
100K | 1082 | 108 | 100 nm=108 pixels
140K | 1550 | 155 | 100 nm=155 pixels
200K | 2020 | 202 | 100 nm=202 pixels
270K | 2765 | 276 | 50 nm=138 pixels
370K | 3788 | 379 | 50 nm=190 pixels
450K | 4815 | 481 | 20 nm=96 pixels
JEOL 100 CX-II TEM calibration results for April 2019